Medición de Cables con Field Fox

- Encender el Field Fox

- Presionar la tecla Mode (se activará una pestaña debajo de la pantalla con los modos que posee el equipo).

- Se pulsa el modo NA (Se cargará la aplicación).

- Se pulsa la tecla Trace/6. Dentro del menú presionar la tecla Num of Traces (queremos 4 trazos o ventanas que se abrirán al pulsar dicha opción). En cada Trace (ventana), se puede configurar lo que se quiere medir, presionando la tecla Measure.

Ej.: Trace 1  Measure S11 – S21 – S12 o S22.

Presionando la tecla Format se podrá elegir el formato en que se quiera colocar el gráfico, esto es en escala logarítmica, lineal, etc.. La que usaremos nosotros es Log Mag.

- Se presiona la tecla Sweep/3

Aparece abajo, en pantalla, un menú, el cual se presiona Resolution (cantidad de puntos que deseamos tenga la curva).

- Luego presionamos la tecla Meas Setup/4.

En esta etapa configuramos los niveles de potencia que aplicará el dispositivo para la calibración.

Dato: En lo posible saber que atenuación (lo más aproximado posible) tiene el DUT, y considerarla en el seteo de la misma en el dispositivo. Tener en cuenta también que cuanto más baja es la señal que se aplique tendremos una relación señal ruido.

Power Level: -15.0 dBm por default

Out Power: Manual.

- Presionamos la tecla Freq/Dist.

Se configurará en que frecuencia queremos ensayar el DUT, para ello setearemos Start y Stop. También podremos setear el Centro y  Frec Span.

- Presionar la tecla Cal/5.

Del menú, utilizaremos la Mechanical Cal, también denominada calibración SOLT (Short, Open, Load, Thru).

Aquí se comienza configurando los conectores de nuestro DUT, el tipo, el género, etc.

Es mandatorio el kit de calibración correspondiente al tipo de conector que tengamos en el DUT.

- Configuramos el tipo de conector desde el menú opción Change DUT Connectors.

- Con la rueda o la flecha (arriba/abajo) seleccionamos los conectores de nuestro DUT que se conectarán en los puertos 1 y 2 del Field Fox.

- Se selecciona el género del conector a través de la opción Change Gender.

- Luego de configurar los conectores para cada puerto (1 y 2), a través de Next Port, se selecciona el CalKit (set de calibración) que se utilizará, como se advirtió anteriormente, según tipo de conector en el DUT. En nuestro caso para conectores N, tenemos el Kit 85054B.

- Por último presionar Finish.

- Se comienza con la calibración presionando la opción Start Calibtration. Nos aparecerá una pantalla con 7 pasos.

1 – Connect Open -M- to port 1  Se coloca el dispositivo Open Nro de serie 51535 en el adaptador del puerto 1 y se presiona Measure.

2 – Connect Short –M- to port 1  Se coloca el dispositivo Short Nro serie 51455 en el adaptador del puerto 1 y se presiona Measure.

3 – Connect Broadband Load -M- to port 1  Se coloca el dispositivo 50 Ω TERMINATION Nro de serie 50741 en el adaptador del puerto 1 y se presiona Measure.

4 – Se repiten los pasos anteriores para el puerto 2.

5 – Connect port 1 to port 2  A través del Thru se conecta el puerto 1 con el 2 y se presiona Measure.

6 – Por último presionar Finish.

- Para guardar se procederá de la siguiente manera:

- Se presiona la tecla Save/Recall/ 9.

- Se selecciona el dispositivo en el que quiere guardar presionando Device (Internal, SD Card o USB).

- Se selecciona el tipo de archivo que se quiere guardar:

- State

- Trace+State

- Picture (PNG)

- Data (S1P)

- Data (S2P)

- Data (CSV)

Se aconseja guardar el State, Picture (PNG), Data (S2P) y Data (CSV).

Advertencias (ejemplos):

- Torquear todas la uniones a los valores especificados (1,36 Nm o 12 libras/pulgadas).

- En todos los casos se puede volver un paso atrás a través de la opción Back.

- Tener cuidado al conectar los dispositvos de calibración ya que pueden dar errores en la misma.