## Medición
TP6 OE7. Impedancia de transferencia de puntas de corriente
Nivel del generador por defecto (dBm) | [5 empty] | 0
Pérdida de cables y JIG, L (dB) | [5 empty] | 0.13
20·log10(50 Ω) (dB) | [5 empty] | 33.9794
Umbral de margen sobre el piso (dB) | [5 empty] | 10
Frecuencia y generador |  |  | Punta A |  |  |  |  | Punta B |  |  |  |  | Método CISPR con V1 medida (opcional) |  |  |  | Hoja de datos (opcional)
N° | f (MHz) | P_gen (dBm) | P_SA A (dBm) | Piso A (dBm) | Margen A (dB) | Zt A (dBΩ) | Zt A (Ω) | P_SA B (dBm) | Piso B (dBm) | Margen B (dB) | Zt B (dBΩ) | Zt B (Ω) | P_V1 con A (dBm) | Zt A con V1 (dBΩ) | P_V1 con B (dBm) | Zt B con V1 (dBΩ) | Zt hoja A (dBΩ) | Zt hoja B (dBΩ) | Notas
1 | 0.01 | 0 | -27.8 | -80 | 52.2 | 6.3094 | 2.0676 | -48.9 | -80 | 31.1 | -14.7906 | 0.18217 |  | #N/A |  | #N/A
2 | 0.0125 | 0 | -28.3 | -80 | 51.7 | 5.8094 | 1.952 | -46 | -80 | 34 | -11.8906 | 0.25437 |  | #N/A |  | #N/A
3 | 0.016 | 0 | -28.2 | -80 | 51.8 | 5.9094 | 1.9746 | -42.5 | -80 | 37.5 | -8.3906 | 0.3806 |  | #N/A |  | #N/A
4 | 0.02 | 0 | -28.6 | -80 | 51.4 | 5.5094 | 1.8857 | -40.3 | -80 | 39.7 | -6.1906 | 0.49031 |  | #N/A |  | #N/A
5 | 0.025 | 0 | -29.4 | -80 | 50.6 | 4.7094 | 1.7198 | -38.8 | -80 | 41.2 | -4.6906 | 0.58273 |  | #N/A |  | #N/A
6 | 0.0315 | 0 | -29.9 | -80 | 50.1 | 4.2094 | 1.6236 | -37.11 | -80 | 42.89 | -3.0006 | 0.7079 |  | #N/A |  | #N/A
7 | 0.04 | 0 | -30.3 | -80 | 49.7 | 3.8094 | 1.5505 | -35.4 | -80 | 44.6 | -1.2906 | 0.86193 |  | #N/A |  | #N/A
8 | 0.05 | 0 | -30.4 | -80 | 49.6 | 3.7094 | 1.5327 | -33.8 | -80 | 46.2 | 0.3094 | 1.0363 |  | #N/A |  | #N/A
9 | 0.063 | 0 | -30.4 | -80 | 49.6 | 3.7094 | 1.5327 | -32.1 | -80 | 47.9 | 2.0094 | 1.2603 |  | #N/A |  | #N/A
10 | 0.08 | 0 | -30.5 | -80 | 49.5 | 3.6094 | 1.5152 | -30.7 | -80 | 49.3 | 3.4094 | 1.4807 |  | #N/A |  | #N/A
11 | 0.1 | 0 | -30.7 | -80 | 49.3 | 3.4094 | 1.4807 | -29.8 | -80 | 50.2 | 4.3094 | 1.6424 |  | #N/A |  | #N/A
12 | 0.125 | 0 | -30.8 | -80 | 49.2 | 3.3094 | 1.4638 | -28.9 | -80 | 51.1 | 5.2094 | 1.8217 |  | #N/A |  | #N/A
13 | 0.16 | 0 | -30.7 | -80 | 49.3 | 3.4094 | 1.4807 | -28.1 | -80 | 51.9 | 6.0094 | 1.9974 |  | #N/A |  | #N/A
14 | 0.2 | 0 | -30.7 | -80 | 49.3 | 3.4094 | 1.4807 | -27.5 | -80 | 52.5 | 6.6094 | 2.1403 |  | #N/A |  | #N/A
15 | 0.25 | 0 | -30.7 | -80 | 49.3 | 3.4094 | 1.4807 | -27.1 | -80 | 52.9 | 7.0094 | 2.2411 |  | #N/A |  | #N/A
16 | 0.315 | 0 | -30.5 | -80 | 49.5 | 3.6094 | 1.5152 | -26.7 | -80 | 53.3 | 7.4094 | 2.3468 |  | #N/A |  | #N/A
17 | 0.4 | 0 | -30.5 | -80 | 49.5 | 3.6094 | 1.5152 | -26.4 | -80 | 53.6 | 7.7094 | 2.4292 |  | #N/A |  | #N/A
18 | 0.5 | 0 | -30.5 | -80 | 49.5 | 3.6094 | 1.5152 | -26.3 | -80 | 53.7 | 7.8094 | 2.4574 |  | #N/A |  | #N/A
19 | 0.63 | 0 | -30.6 | -80 | 49.4 | 3.5094 | 1.4979 | -26.3 | -80 | 53.7 | 7.8094 | 2.4574 |  | #N/A |  | #N/A
20 | 0.8 | 0 | -30.6 | -80 | 49.4 | 3.5094 | 1.4979 | -26.3 | -80 | 53.7 | 7.8094 | 2.4574 |  | #N/A |  | #N/A
21 | 1 | 0 | -30.7 | -80 | 49.3 | 3.4094 | 1.4807 | -26.3 | -80 | 53.7 | 7.8094 | 2.4574 |  | #N/A |  | #N/A
22 | 1.25 | 0 | -31 | -74 | 43 | 3.1094 | 1.4304 | -26.4 | -73 | 46.6 | 7.7094 | 2.4292 |  | #N/A |  | #N/A
23 | 1.6 | 0 | -31.2 | -75 | 43.8 | 2.9094 | 1.3979 | -26.7 | -74 | 47.3 | 7.4094 | 2.3468 |  | #N/A |  | #N/A
24 | 2 | 0 | -31.2 | -76 | 44.8 | 2.9094 | 1.3979 | -26.7 | -75 | 48.3 | 7.4094 | 2.3468 |  | #N/A |  | #N/A
25 | 2.5 | 0 | -30.7 | -76 | 45.3 | 3.4094 | 1.4807 | -26.4 | -76 | 49.6 | 7.7094 | 2.4292 |  | #N/A |  | #N/A
26 | 3.15 | 0 | -30.8 | -76 | 45.2 | 3.3094 | 1.4638 | -26.4 | -76 | 49.6 | 7.7094 | 2.4292 |  | #N/A |  | #N/A
27 | 4 | 0 | -31 | -76 | 45 | 3.1094 | 1.4304 | -26.6 | -76 | 49.4 | 7.5094 | 2.3739 |  | #N/A |  | #N/A
28 | 5 | 0 | -31 | -76 | 45 | 3.1094 | 1.4304 | -26.6 | -76 | 49.4 | 7.5094 | 2.3739 |  | #N/A |  | #N/A
29 | 6.3 | 0 | -30.6 | -76 | 45.4 | 3.5094 | 1.4979 | -26.4 | -76 | 49.6 | 7.7094 | 2.4292 |  | #N/A |  | #N/A
30 | 8 | 0 | -30.9 | -76 | 45.1 | 3.2094 | 1.447 | -26.9 | -76 | 49.1 | 7.2094 | 2.2933 |  | #N/A |  | #N/A
31 | 10 | 0 | -30.7 | -76 | 45.3 | 3.4094 | 1.4807 | -27.5 | -76 | 48.5 | 6.6094 | 2.1403 |  | #N/A |  | #N/A
32 | 12.5 | 0 | -30.2 | -76 | 45.8 | 3.9094 | 1.5684 | -27.9 | -76 | 48.1 | 6.2094 | 2.0439 |  | #N/A |  | #N/A
33 | 16 | 0 | -29.7 | -76 | 46.3 | 4.4094 | 1.6614 | -29.4 | -76 | 46.6 | 4.7094 | 1.7198 |  | #N/A |  | #N/A
34 | 20 | 0 | -30 | -76 | 46 | 4.1094 | 1.605 | -29.5 | -76 | 46.5 | 4.6094 | 1.7001 |  | #N/A |  | #N/A
35 | 22.4 | 0 | -29.4 | -76 | 46.6 | 4.7094 | 1.7198 | -29.8 | -76 | 46.2 | 4.3094 | 1.6424 |  | #N/A |  | #N/A
36 | 25 | 0 | -29 | -76 | 47 | 5.1094 | 1.8008 | -30 | -76 | 46 | 4.1094 | 1.605 |  | #N/A |  | #N/A
37 | 28 | 0 | -28 | -76 | 48 | 6.1094 | 2.0206 | -30.1 | -76 | 45.9 | 4.0094 | 1.5866 |  | #N/A |  | #N/A
38 | 31.5 | 0 | -27 | -76 | 49 | 7.1094 | 2.2671 | -30 | -76 | 46 | 4.1094 | 1.605 |  | #N/A |  | #N/A
39 | 35.5 | 0 | -26.2 | -76 | 49.8 | 7.9094 | 2.4858 | -30.1 | -76 | 45.9 | 4.0094 | 1.5866 |  | #N/A |  | #N/A
40 | 40 | 0 | -26.1 | -76 | 49.9 | 8.0094 | 2.5146 | -31.1 | -76 | 44.9 | 3.0094 | 1.4141 |  | #N/A |  | #N/A
41 | 45 | 0 | -25.8 | -76 | 50.2 | 8.3094 | 2.603 | -32.5 | -76 | 43.5 | 1.6094 | 1.2036 |  | #N/A |  | #N/A
42 | 50 | 0 | -26.3 | -76 | 49.7 | 7.8094 | 2.4574 | -35.5 | -76 | 40.5 | -1.3906 | 0.85206 |  | #N/A |  | #N/A
43 | 56 | 0 | -25.8 | -76 | 50.2 | 8.3094 | 2.603 | -36.1 | -76 | 39.9 | -1.9906 | 0.79519 |  | #N/A |  | #N/A
44 | 58 | 0 | -26.5 | -76 | 49.5 | 7.6094 | 2.4014 | -27.6 | -76 | 48.4 | 6.5094 | 2.1158 |  | #N/A |  | #N/A
45 | 60 | 0 | -29.7 | -76 | 46.3 | 4.4094 | 1.6614 | -25 | -76 | 51 | 9.1094 | 2.8541 |  | #N/A |  | #N/A
46 | 62 | 0 | -35 | -76 | 41 | -0.8906 | 0.90255 | -26.1 | -76 | 49.9 | 8.0094 | 2.5146 |  | #N/A |  | #N/A
47 | 63 | 0 | -37.3 | -76 | 38.7 | -3.1906 | 0.69258 | -27 | -76 | 49 | 7.1094 | 2.2671 |  | #N/A |  | #N/A
48 | 71 | 0 | -36.6 | -76 | 39.4 | -2.4906 | 0.75071 | -34.5 | -76 | 41.5 | -0.3906 | 0.95603 |  | #N/A |  | #N/A
49 | 80 | 0 | -36.6 | -70 | 33.4 | -2.4906 | 0.75071 | -37.4 | -76 | 38.6 | -3.2906 | 0.68465 |  | #N/A |  | #N/A
50 | 90 | 0 | -36.6 | -70 | 33.4 | -2.4906 | 0.75071 | -40 | -70 | 30 | -5.8906 | 0.50754 |  | #N/A |  | #N/A
51 | 100 | 0 | -38.2 | -65 | 26.8 | -4.0906 | 0.62441 | -39.5 | -68 | 28.5 | -5.3906 | 0.53761 |  | #N/A |  | #N/A
52 | 112 | 0 | -37.3 | -76 | 38.7 | -3.1906 | 0.69258 | -38.4 | -76 | 37.6 | -4.2906 | 0.6102 |  | #N/A |  | #N/A
53 | 125 | 0 | -48 | -76 | 28 | -13.8906 | 0.20206 | -37 | -76 | 39 | -2.8906 | 0.71692 |  | #N/A |  | #N/A
54 | 140 | 0 | -35.5 | -76 | 40.5 | -1.3906 | 0.85206 | -42.8 | -76 | 33.2 | -8.6906 | 0.36768 |  | #N/A |  | #N/A
55 | 150 | 0 | -37.2 | -76 | 38.8 | -3.0906 | 0.7006 | -38.7 | -76 | 37.3 | -4.5906 | 0.58948 |  | #N/A |  | #N/A
Cómo usar la planilla
Las celdas amarillas se completan a mano. Las blancas tienen fórmulas y no se tocan.
P_gen toma el valor de G3. Para cambiarlo en una frecuencia, escribir el número encima de la fórmula de esa fila.
Zt (dBΩ) = P_SA − P_gen + 20·log10(50) + L. Zt (Ω) = 10^(Zt dBΩ / 20).
Debajo de 100 kHz el DSG830 entrega como máximo +5 dBm. Con 0 dBm en G3 se cubre todo el rango con el mismo nivel.
L es la suma de la pérdida del cable generador-JIG y del cable punta-analizador. Va positiva.
Ejemplo de carga: P_gen = 0 dBm, P_SA = −40,2 dBm, piso = −112,5 dBm. Da margen de 72,3 dB y Zt = −6,2 dBΩ (0,489 Ω).
El piso se mide con el RF del generador apagado, detector de promedio y el marcador fijo en la frecuencia (sin búsqueda de pico).
La celda del margen se pinta de rojo cuando es menor que el umbral de G6.
Las celdas con #N/A en gris son filas sin datos. Excel no las grafica.
Método CISPR: con la punta puesta y su salida cerrada en 50 Ω, sacar la terminación del JIG y conectar ahí el analizador (nivel de referencia +10 dBm, atenuación 20 dB).
Usar el mismo cable al analizador en las dos mediciones. Zt = P_SA − P_V1 + 20·log10(50). No depende del nivel del generador ni de L.
Hoja de datos: cargar la Zt del fabricante en dBΩ. Si la hoja da el factor de corrección en dB(µA/µV), cargarlo con el signo cambiado.

## Datos del ensayo
Datos del ensayo
Campo | Valor | Referencia o valor recomendado
General
Fecha | 2026-10-20
Lugar | Laboratorio de Gustavo Fano
Operadores | Martín Ledesma
Temperatura ambiente (°C) | 20
Punta A
Modelo | Punta Circular
Rango declarado | 9kHz a 90MHz
Punta B
Modelo | Punta cuadrada con apertura
Rango declarado | 9kHz a 90MHz | 9 kHz a 90 MHz
Generador
Modelo | RIGOL DSG830
Nivel por defecto (dBm) | 0 | Se cambia en la hoja Medición, celda G3
Analizador de espectro
Modelo | Siglent SSA3032X
RBW 9kHz - 1MHz | 100 Hz | 1 kHz (100 Hz o menos debajo de 100 kHz)
RBW 1MHz - 150MHz | 100 kHz | 1 kHz (100 Hz o menos debajo de 100 kHz)
VBW 9kHz - 1MHz | 100 Hz | 1 kHz (100 Hz o menos debajo de 100 kHz)
VBW 1MHz - 150MHz | 100 kHz | 1 kHz (100 Hz o menos debajo de 100 kHz)
Span 9kHz - 1MHz | 100kHz
Span 1MHz - 150MHz | 100MHz | 10 kHz (1 kHz debajo de 100 kHz), centrado en la frecuencia del generador
Nivel de referencia | 0dBm | −10 dBm (+10 dBm para medir V1)
Atenuación de entrada | 20dB | 10 dB (20 dB para medir V1)
Preamplificador | Apagada | Apagado
Detector con señal |  | Pico positivo, búsqueda de pico
Detector para el piso |  | Promedio (RMS), 10 promedios, marcador fijo
JIG y cables
Descripción del JIG | RG58 con un tramo de 10 cm donde se separan vivo y malla, a 5 cm entre sí. La punta rodea un solo conductor. Los dos se juntan en una terminación de 50 Ω.
Conductor abrazado | Vivo | Vivo (recomendado)
Posición de la punta en el tramo | Punto medio | Marcarla y repetirla en las dos puntas
Terminación de 50 Ω (modelo)
Cable generador-JIG (largo y tipo)
Cable punta-analizador (largo y tipo) | RG213 de 1m
Pérdida de cables y JIG, L (dB) | 0.13 | Se cambia en la hoja Medición, celda G4
Notas
Observaciones | La punta cuadrada es poco repetible, ya que depende mucho de que tan buen contacto hagan los entrehierros. Incluso dejando la punta fija con cinta, el más minimo movimiento de la punta afecta la lectura. Todas las mediciones se hicieron con una posicion fija y sin mover la punta.