## Medición
TP6 OE7. Impedancia de transferencia de puntas de corriente
Nivel del generador por defecto (dBm) | [5 empty] | 15 | 5dBm para la punta B
Pérdida de cables y JIG, L (dB) | [5 empty] | 0
20·log10(50 Ω) (dB) | [5 empty] | 33.9794
Umbral de margen sobre el piso (dB) | [5 empty] | 10
Frecuencia y generador |  |  | Punta A |  |  |  |  | Punta B |  |  |  |  | Método CISPR con V1 medida (opcional) |  |  |  | Hoja de datos (opcional)
N° | f (MHz) | P_gen (dBm) | P_SA A (dBm) | Piso A (dBm) | Margen A (dB) | Zt A (dBΩ) | Zt A (Ω) | P_SA B (dBm) | Piso B (dBm) | Margen B (dB) | Zt B (dBΩ) | Zt B (Ω) | P_V1 con A (dBm) | Zt A con V1 (dBΩ) | P_V1 con B (dBm) | Zt B con V1 (dBΩ) | Zt hoja A (dBΩ) | Zt hoja B (dBΩ) | Notas
1 | 1 | 15 | -51 | -70 | 19 | -32.0206 | 0.025059 | -23 | -70 | 47 | -4.0206 | 0.62946 |  | #N/A |  | #N/A
2 | 1.25 | 15 | -49 | -75 | 26 | -30.0206 | 0.031548 |  | -75 |  | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
3 | 1.6 | 15 | -47 | -75 | 28 | -28.0206 | 0.039716 |  | -74 |  | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
4 | 2 | 15 | -45 | -76 | 31 | -26.0206 | 0.05 |  | -75 |  | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
5 | 2.5 | 15 | -43 | -78 | 35 | -24.0206 | 0.062946 |  | -74 |  | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
6 | 3.15 | 15 | -41 | -78 | 37 | -22.0206 | 0.079245 |  | -75 |  | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
7 | 4 | 15 | -38.5 | -78 | 39.5 | -19.5206 | 0.10567 |  | -75 |  | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
8 | 5 | 15 | -37 | -78 | 41 | -18.0206 | 0.12559 | -22.5 |  |  | -3.5206 | 0.66676 |  | #N/A |  | #N/A
9 | 6.3 | 15 | -34.5 | -78 | 43.5 | -15.5206 | 0.16748 |  |  |  | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
10 | 8 | 15 | -31.4 | -78 | 46.6 | -12.4206 | 0.23932 |  |  |  | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
11 | 10 | 15 | -28.4 | -78 | 49.6 | -9.4206 | 0.33804 |  |  |  | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
12 | 12.5 | 15 | -27 | -78 | 51 | -8.0206 | 0.39716 |  |  |  | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
13 | 16 | 15 | -23.5 | -78 | 54.5 | -4.5206 | 0.59425 |  |  |  | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
14 | 20 | 15 | -19.3 | -78 | 58.7 | -0.3206 | 0.96376 | -21.5 |  |  | -2.5206 | 0.74812 |  | #N/A |  | #N/A
15 | 22.4 | 15 | -17.5 | -78 | 60.5 | 1.4794 | 1.1857 |  |  |  | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
16 | 25 | 15 | -17.4 | -78 | 60.6 | 1.5794 | 1.1994 |  |  |  | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
17 | 28 | 15 | -16.5 | -78 | 61.5 | 2.4794 | 1.3304 |  |  |  | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
18 | 31.5 | 15 | -16 | -78 | 62 | 2.9794 | 1.4092 |  |  |  | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
19 | 35.5 | 15 | -17.1 | -78 | 60.9 | 1.8794 | 1.2416 |  |  |  | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
20 | 40 | 15 | -17.3 | -78 | 60.7 | 1.6794 | 1.2133 |  |  |  | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
21 | 45 | 15 | -17.1 | -78 | 60.9 | 1.8794 | 1.2416 |  |  |  | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
22 | 50 | 15 | -16.2 | -78 | 61.8 | 2.7794 | 1.3771 | -29.5 |  |  | -10.5206 | 0.29783 |  | #N/A |  | #N/A
23 | 56 | 15 | -14.6 | -78 | 63.4 | 4.3794 | 1.6557 |  |  |  | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
24 | 63 | 15 | -13 | -78 | 65 | 5.9794 | 1.9905 |  |  |  | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
25 | 71 | 15 | -12.5 | -78 | 65.5 | 6.4794 | 2.1085 |  |  |  | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
26 | 80 | 15 | -14.6 | -78 | 63.4 | 4.3794 | 1.6557 | -35 |  |  | -16.0206 | 0.15811 |  | #N/A |  | #N/A
27 | 90 | 15 | -18 | -78 | 60 | 0.9794 | 1.1194 |  |  |  | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
28 | 100 | 15 | -20 | -70 | 50 | -1.0206 | 0.88914 |  |  |  | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
29 | 112 | 15 | -22.5 |  |  | -3.5206 | 0.66676 |  |  |  | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
30 | 125 | 15 | -22.4 |  |  | -3.4206 | 0.67448 |  |  |  | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
31 | 140 | 15 | -31.1 |  |  | -12.1206 | 0.24773 |  |  |  | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
32 | 150 | 15 | -20.6 |  |  | -1.6206 | 0.82979 |  |  |  | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
Cómo usar la planilla
Las celdas amarillas se completan a mano. Las blancas tienen fórmulas y no se tocan.
P_gen toma el valor de G3. Para cambiarlo en una frecuencia, escribir el número encima de la fórmula de esa fila.
Zt (dBΩ) = P_SA − P_gen + 20·log10(50) + L. Zt (Ω) = 10^(Zt dBΩ / 20).
L es la suma de la pérdida del cable generador-JIG y del cable punta-analizador. Va positiva.
Ejemplo de carga: P_gen = 0 dBm, P_SA = −40,2 dBm, piso = −112,5 dBm. Da margen de 72,3 dB y Zt = −6,2 dBΩ (0,489 Ω).
El piso se mide con el RF del generador apagado, detector de promedio y el marcador fijo en la frecuencia (sin búsqueda de pico).
La celda del margen se pinta de rojo cuando es menor que el umbral de G6.
Las celdas con #N/A en gris son filas sin datos. Excel no las grafica.
Método CISPR: con la punta puesta y su salida cerrada en 50 Ω, sacar la terminación del JIG y conectar ahí el analizador (nivel de referencia +10 dBm, atenuación 20 dB).
Usar el mismo cable al analizador en las dos mediciones. Zt = P_SA − P_V1 + 20·log10(50). No depende del nivel del generador ni de L.
Hoja de datos: cargar la Zt del fabricante en dBΩ. Si la hoja da el factor de corrección en dB(µA/µV), cargarlo con el signo cambiado.

## Datos del ensayo
Datos del ensayo
Campo | Valor | Referencia o valor recomendado
General
Fecha | 2026-10-20
Lugar | Laboratorio de Gustavo Fano
Operadores | Martín Ledesma
Temperatura ambiente (°C) | 20
Punta A
Modelo
Número de serie
Rango declarado |  | 9 kHz a 90 MHz
Punta B
Modelo
Número de serie
Rango declarado |  | 9 kHz a 90 MHz
Generador
Modelo | RIGOL DSG830
Nivel por defecto (dBm) | 15 | Se cambia en la hoja Medición, celda G3
Modulación |  | Apagada
Analizador de espectro
Modelo | Siglent SSA3032X
RBW |  | 1 kHz
VBW |  | 1 kHz
Span |  | 10 kHz, centrado en la frecuencia del generador
Nivel de referencia |  | −10 dBm (+10 dBm para medir V1)
Atenuación de entrada |  | 10 dB (20 dB para medir V1)
Preamplificador |  | Apagado
Detector con señal |  | Pico positivo, búsqueda de pico
Detector para el piso |  | Promedio (RMS), 10 promedios, marcador fijo
JIG y cables
Descripción del JIG | RG58 con un tramo de 10 cm donde se separan vivo y malla, a 5 cm entre sí. La punta rodea un solo conductor. Los dos se juntan en una terminación de 50 Ω.
Conductor abrazado |  | Vivo (recomendado)
Posición de la punta en el tramo |  | Marcarla y repetirla en las dos puntas
Terminación de 50 Ω (modelo)
Cable generador-JIG (largo y tipo)
Cable punta-analizador (largo y tipo)
Pérdida de cables y JIG, L (dB) | 0 | Se cambia en la hoja Medición, celda G4
Notas
Observaciones